Διεύθυνση Αδειών & Ελέγχων 				Αγ. Παρασκευή, 18.10.2006

Εγκύκλιος της Ε.Ε.Α.Ε.

για τα πρωτόκολλα ελέγχου ακτινολογικών εργαστηρίων

(σε εφαρμογή της § 1.1.4.7.1 των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας)

Οκτώβριος 2006

/tmp/in/input.doc

Δ/ΝΣΗ: Τ.Θ. 60092,  153 10 Αγ. Παρασκευή Αττικής, τηλ.: 210 650 6731, fax: 210 650 6748

http://www.eeae.gr

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία για την ασφαλή λειτουργία των εργαστηρίων ακτινοβολιών και τη βελτιστοποίηση της ακτινοπροστασίας είναι η διενέργεια περιοδικών ελέγχων ποιότητας στα συστήματα παραγωγής και χρήσης ιοντιζουσών ακτινοβολιών.

Α.ΣΤΟΧΟΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) ως αρμόδια αρχή σε θέματα ακτινοπροστασίας εκδίδει τα πρωτόκολλα ελέγχων ποιότητας και ελέγχων ακτινοπροστασίας με κύριους στόχους :

- Τη θέσπιση αντικειμενικών και κοινά αποδεκτών κριτηρίων για την ασφαλή λειτουργία των συστημάτων ακτινοβολιών,

- Τον καθορισμό των υποχρεώσεων και των ρόλων όλων των εμπλεκομένων στη λειτουργία των συστημάτων ακτινοβολιών (ελέγχουσα αρχή, υπεύθυνοι – διοίκηση εργαστηρίων, ιατροί, ακτινοφυσικοί ιατρικής, προμηθεύτριες εταιρείες, προσωπικό εργαστηρίων κλπ),

- Την ομογενοποίηση των μεθόδων των ελέγχων ποιότητας στα συστήματα ακτινοβολίων,

- Τον καθορισμό των σημείων και των παραμέτρων λειτουργίας των συστημάτων ακτινοβολίων που πρέπει να ελέγχονται,

- Τη θέσπιση αποδεκτών ορίων για κάθε παράμετρο λειτουργίας των συστημάτων ακτινοβολιών, υπέρβαση των οποίων σημαίνει αυτόματα τη λήψη απαραίτητων μέτρων, ρυθμίσεων και επιδιορθώσεων ή την παύση λειτουργίας των συστημάτων για κλινικές εφαρμογές,

- Τον καθορισμό της περιοδικότητας των ελέγχων ποιότητας για κάθε παράμετρο λειτουργίας και σημείο ελέγχου.

Πρωτόκολλα ελέγχων ποιότητας έχουν εκδοθεί παλαιότερα από διεθνείς οργανισμούς και επιστημονικές ομάδες εργασίας. Στην Ελλάδα, η ΄Ενωση Φυσικών Ιατρικής Ελλάδας (ΕΦΙΕ) εξέδωσε το 1992 και 1993 πρωτόκολλα ελέγχου ακτινοδιαγνωστικών εργαστηρίων και εργαστηρίων υπολογιστικής τομογραφίας (αξονικών τομογράφων). Και τα δύο αυτά πρωτόκολλα αποτέλεσαν τη βάση για τη δημιουργία των πρωτοκόλλων αυτών της ΕΕΑΕ. Τα σημεία ελέγχου, τα όρια αποδοχής και η συχνότητα των ελέγχων συμφωνούν με α) τα «Criteria for acceptability of radiological (including radiotherapy) and nuclear medicine installations » (Radiation protection 91, 1997) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με β) τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τις Ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Γραμμές για τα Κριτήρια Ποιότητας των διαφόρων ακτινολογικών πράξεων που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα. Στον καθορισμό της συχνότητας ελέγχου πέρα από την Ελληνική Εμπειρία ελήφθησαν υπ΄όψη και οι προτάσεις του ΙPEM Recommended Standards for the Routine Performance testing of Diagnostic X Ray Imaging Systems.

Tα πρωτόκολλα αυτά της ΕΕΑΕ, σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ακτινοπροστασίας ( § 3.17.4), εκδίδονται υπό μορφή εγκυκλίων και συνεπώς πρέπει να εφαρμόζονται υποχρεωτικά από όλα ανεξαιρέτως τα ακτινολογικά εργαστήρια.

Η ΕΕΑΕ στους επιτόπιους ελέγχους (προγραμματισμένους, απροειδοποίητους, ή αιφνίδιους) ελέγχει την εφαρμογή των πρωτοκόλλων αυτών και σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης κινεί τις σχετικές διαδικασίες, που μπορεί να φτάσουν μέχρι και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του εργαστηρίου.

Η μέριμνα για τη διεξαγωγή των ελέγχων ποιότητας είναι ευθύνη του υπευθύνου του εργαστηρίου (της διοίκησης ή / και του υπευθύνου ακτινολόγου), ενώ η οργάνωση, η εποπτεία, η εκτέλεση (όλων ή μέρος αυτών) και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων γίνεται από τον υπεύθυνο ή το σύμβουλο ακτινοπροστασίας Ακτινοφυσικό ιατρικής.

Τα αποτελέσματα των ελέγχων καθώς και οι προτεινόμενες επιδιορθωτικές ενέργειες και συστάσεις θα πρέπει να κοινοποιούνται στη διοίκηση ή / και στον υπεύθυνο του εργαστηρίου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ

- Τα πρωτόκολλα αυτά εφαρμόζονται σε όλα τα ακτινολογικά συστήματα του εργαστηρίου.

- Τα πρωτόκολλα αυτά περιγράφουν τους ελάχιστους ελέγχους ποιότητας που πρέπει να πραγματοποιούνται.  Η διενέργεια συμπληρωματικών και ελέγχων άλλων ακτινολογικών παραμέτρων, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία,  πρέπει να ενθαρρύνεται

- Η αναγραφόμενη συχνότητα - περιοδικότητα του ελέγχου μιας παραμέτρου είναι επίσης η ελάχιστη επιτρεπτή.  Η διαφορά στη συχνότητα πραγματοποίησης των ίδιων ελέγχων μεταξύ των εργαστηρίων κατηγορίας Χ-1, Χ-2 και Χ-3 αντανακλά το γεγονός ότι στα εργαστήρια Χ-2 και Χ-3 ο φόρτος εργασίας αναμένεται να είναι μεγαλύτερος και συνεπώς οι έλεγχοι πρέπει να γίνονται σε συχνότερη βάση.  Παρόλα αυτά, τα εργαστήρια κατηγορίας Χ-1, όπου ο ημερήσιος αριθμός των εξεταζομένων ανά ακτινολογικό σύστημα υπερβαίνει τους 30, οφείλουν να ακολουθούν την περιοδικότητα ελέγχων των εργαστηρίων κατηγορίας Χ-2 και Χ-3.

- Είναι αυτονόητο ότι σε περιπτώσεις αντικατάστασης του συστήματος, ή της λυχνίας ή ενός σημαντικού τμήματός του ή τροποποίησης του χώρου εγκατάστασής του, οι προβλεπόμενοι έλεγχοι πρέπει να προηγούνται της κανονικής λειτουργίας του συστήματος και της εγκατάστασης όπως άλλωστε προβλέπεται και από τους κανονισμούς ακτινοπροστασίας

- Διαφορετικοί τρόποι μέτρησης μια παραμέτρου μπορούν να εφαρμόζονται μόνον εφόσον είναι επιστημονικά αποδεκτοί και κατάλληλα τεκμηριωμένοι.  Πάντως συστήνεται η κοινή εφαρμογή της μεθόδου των πρωτοκόλλων αυτών, για λόγους ομογενοποίησης των μεθόδων ελέγχου και των αποτελεσμάτων τους σε εθνικό επίπεδο.

## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Απαραίτητα στοιχεία για την σωστή εφαρμογή των ελέγχων ποιότητας, τα οποία πρέπει να εξασφαλίζονται από το εργαστήριο ακτινοβολιών, είναι:

- Κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό

Τα άτομα που διενεργούν ελέγχους ποιότητας πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένα.

Ο υπεύθυνος ή ο σύμβουλος ακτινοπροστασίας Ακτινοφυσικός ιατρικής  μπορεί να αναθέτει την πραγματοποίηση ελέγχων ποιότητας σε προσωπικό του εργαστηρίου μόνον εφόσον αυτό έχει την επιστημονική κατάρτιση και επάρκεια ή έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα από τον υπεύθυνο ακτινοπροστασίας για τον σκοπό αυτό.  Σε αυτήν την περίπτωση, τα αποτελέσματα των ελέγχων ελέγχονται, αξιολογούνται και τηρούνται από τον υπεύθυνο ή τον σύμβουλο ακτινοπροστασίας  Υπεύθυνος για τη σωστή διεξαγωγή, αξιολόγηση και τήρηση των ελέγχων και των αποτελεσμάτων  τους είναι ο υπεύθυνος ή ο σύμβουλος ακτινοπροστασίας.

- Όργανα μετρήσεων και ομοιώματα

Κάθε εργαστήριο πρέπει να έχει «πρόσβαση» σε κατάλληλο και πλήρη εξοπλισμό για τη διενέργεια των ελέγχων ποιότητας.  Ως «πρόσβαση» νοείται είτε η ιδιοκτησία κατάλληλων οργάνων και ομοιωμάτων από το ίδιο το εργαστήριο είτε η κατοχή αυτών των οργάνων και ομοιωμάτων από τον υπεύθυνο ή τον σύμβουλο ακτινοπροστασίας – Ακτινοφυσικό ιατρικής, ο οποίος τα διαθέτει για τους ελέγχους ποιότητας στο εργαστήριο.

Σε κάθε περίπτωση, τα όργανα (kVp-meters, survey meters κλπ) και τα δοσίμετρα (ηλεκτρόμετρα, θάλαμοι ιονισμού, κλπ) πρέπει να έχουν πιστοποιητικό διακρίβωσης από το Εργαστήριο Βαθμονόμησης Οργάνων Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών (ΕΒΟΙΑ) της ΕΕΑΕ ή από άλλο πρότυπο ή υπο-πρότυπο εργαστήριο βαθμονόμησης αναγνωρισμένο από την ΕΕΑΕ.  Τα όργανα και τα δοσίμετρα πρέπει να επανα-διακριβώνονται  κάθε 2 χρόνια.

Τα πιστοποιητικά από τις κατασκευάστριες εταιρείες των οργάνων δεν έχουν ισχύ «πιστοποιητικού διακρίβωσης / βαθμονόμησης», εκτός και αν προέρχονται από πρότυπα ή υπο-πρότυπα εργαστήρια βαθμονομήσεων, όπως αναφέρεται παραπάνω.

Ο ελάχιστος απαιτούμενος εξοπλισμός για τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας σε ακτινολογικά εργαστήρια είναι (μέρη του εξοπλισμού μπορεί να είναι ενσωματωμένα σε ένα όργανο ή ομοίωμα) :

- kVp meter & timer (χρονόμετρο) : ηλεκτρονικό όργανο μέτρησης της υψηλής τάσης και του χρόνου έκθεσης ακτινολογικών συστημάτων με μη επεμβατικές τεχνικές. Ανάλογα με τα ακτινολογικά συστήματα που ελέγχονται, πρέπει να είναι κατάλληλο για μετρήσεις σε :

- 50 – 150 kVp για έλεγχο σταθερών και κινητών συστημάτων ακτινογράφησης, ακτινοσκόπησης και αξονικών τομογράφων,

- 25 – 40 kVp για έλεγχο μαστογράφων,

- 40 – 90 kVp για έλεγχο οδοντιατρικών ακτινολογικών συστημάτων,

- 10 – 1500 msec.

Η επαναληψιμότητα ()  του kV meter & timer πρέπει να είναι καλύτερη από 2% και η ακρίβεια (απόκλιση από πραγματική τιμή) καλύτερη από 5 %.

Εναλλακτικά,  οι τεχνικές εταιρείες εγκατάστασης και συντήρησης μπορούν να χρησιμοποιούν υποβιβαστές υψηλής τάσης, οι οποίοι συνδέονται σε σειρά με τη λυχνία παραγωγής ακτίνων Χ.

- Δοσίμετρο για μετρήσεις έκθεσης ή/και δόσης.  Ανάλογα με τα ακτινολογικά συστήματα που ελέγχονται, οι ανιχνευτές του δοσιμέτρου πρέπει να είναι κατάλληλοι για μετρήσεις δόσης σε ακτινογράφηση, ακτινοσκόπηση, μαστογράφους, ενισχυτές εικόνας, cine καταγραφή (συστήματα επεμβατικής ακτινολογίας), αξονικούς τομογράφους, οδοντιατρικά πανοραμικά.

Τα δοσίμετρα που χρησιμοποιούνται για μετρήσεις δόσης σε αξονικούς τομογράφους πρέπει να είναι τύπου μολυβιού (pensil type).

Σε κάθε περίπτωση δοσιμέτρου η επαναληψιμότητα ()  πρέπει να είναι καλύτερη από 2%, η ακρίβεια (απόκλιση από πραγματική τιμή) από 5 % και η γραμμικότητα(2) καλύτερη από 5 %.

- Φορητός ανιχνευτής ακτινοβολίας χώρου (Survey meter). Κατάλληλος για μετρήσεις σε ποιότητες δέσμης 30 – 150 kV και ρυθμούς δόσης τουλάχιστον στο εύρος 0,1μSv/h – 10 mSv/h (10 μR/h – 1 R/h)  . Ο χρόνος απόκρισης πρέπει να είναι μικρότερος από 5 sec.  Η ενεργειακή εξάρτηση στο εύρος 30 keV – 1250 keV) πρέπει να δίνεται από τον κατασκευαστή. Επιβάλλεται η βαθμονόμηση του οργάνου τουλάχιστον σε 3 τιμές χαμηλών ενεργειών (ακτινολογικών συνθηκών).  Επισημαίνεται ότι η χρήση ανιχνευτών τύπου Geiger Muller για μετρήσεις ακτινοβολίας χώρου πρέπει να αποφεύγεται.

- Ομοιώματα ελέγχων.  Ανάλογα με τα ακτινολογικά συστήματα που ελέγχονται πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον :

- Ομοίωμα διακριτικής ικανότητας υψηλής αντίθεσης για συστήματα ακτινοσκόπησης και επεμβατικής ακτινολογίας. Εύρος τιμών 0,5 – 10 lp/mm

- Ομοίωμα διακριτικής ικανότητας χαμηλής αντίθεσης για συστήματα ακτινοσκόπησης, και επεμβατικής ακτινολογίας. Συνιστάται η ύπαρξη περιοχών αντίθεσης 2% με διαστάσεις  0,1 – 2 cm

- Ομοίωμα αξονικού τομογράφου: Κατάλληλο για τη μέτρηση όλων των παραμέτρων που περιγράφονται στο αντίστοιχο πρωτόκολλο.

- Ομοίωμα μαστού:  Κατάλληλο, με περιοχές διαφορετικής σύστασης (ασβεστοποιήσεις, κύστεις και ινώσεις) διαφόρων μεγεθών και αντιθέσεων ακτινογράφησης (με περιοχές υψηλής και χαμηλής διακριτικής ικανότητας).

- Ομοίωμα για τη σύμπτωση πεδίου ακτινοβόλησης και φωτεινού πεδίου. (Η χρήση συρμάτινων ή άλλων «σημαδιών» είναι αποδεκτή)

- Φύλλα Αλουμινίου για μετρήσεις του HVL. Το Al πρέπει να είναι καθαρότητας τουλάχιστον     99%.  Το συνολικό πάχος των φύλλων κυμαίνεται από 0,5 έως 5 mm για τα ακτινολογικά συστήματα και 0,1 – 0,5 mm για τους μαστογράφους.

- Αποτελέσματα των ελέγχων

Ο υπεύθυνος του εργαστηρίου (διοίκηση ή υπεύθυνος ακτινολόγος) είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αναδεικνύουν οι έλεγχοι ποιότητας και τα οποία προτείνονται από τον υπεύθυνο ή σύμβουλο ακτινοπροστασίας, προκειμένου τα ακτινολογικά συστήματα να λειτουργούν με ασφάλεια και εντός των αποδεκτών ορίων.

Προς τούτο, μεριμνά ώστε η τεχνική υπηρεσία / εταιρεία ή η προμηθεύτρια εταιρεία να προβαίνει σε ρυθμίσεις, επιδιορθώσεις, αντικατάσταση μερών του εξοπλισμού καθώς και σε προληπτική συντήρηση του ακτινολογικού εξοπλισμού.

- Τήρηση αρχείων – Log book, Αρχείο Δοσιμετρίας

Ο υπεύθυνος ακτινοπροστασίας (ή ο υπεύθυνος του εργαστηρίου, στην περίπτωση των ακτινολογικών εργαστηρίων κατηγορίας Χ1) τηρεί αρχείο (Log book) όπου καταγράφονται όλοι οι έλεγχοι και τα αποτελέσματα αυτών (μετρήσεις, film κλπ).  Επίσης, θα πρέπει να τηρείται αρχείο δοσιμετρίας όπου θα φυλάσσονται σε χρονολογική σειρά τα δελτία με τις δόσεις προσωπικού που αποστέλλονται κάθε μήνα από το Τμήμα Δοσιμετρίας της ΕΕΑΕ.    Το βιβλίο ελέγχων καθώς και το αρχείο δοσιμετρίας υπόκεινται σε έλεγχο από την ΕΕΑΕ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΕΑ)

Σε κάθε εργαστήριο πρέπει να εφαρμόζονται Διαγνωστικά Επίπεδα Αναφοράς (ΔΕΑ).  Ως γνωστόν, τα ΔΕΑ είναι τιμές δόσης για τις περισσότερο συχνές ακτινολογικές εξετάσεις σε εξεταζομένους τυπικών διαστάσεων και τα οποία έχουν θεσπιστεί σε εθνικό επίπεδο.  Οι τιμές των ΔΕΑ για κάθε ακτινολογική εξέταση προτείνονται και αναθεωρούνται σε ετήσια βάση από την ΕΕΑΕ και εγκρίνονται από το ΥΥΠ.

Κάθε εργαστήριο, για κάθε ακτινολογικό σύστημα και σε ετήσια βάση πρέπει να μετρά τις τιμές δόσεις για τις τυποποιημένες εξετάσεις και να τις συγκρίνει με τα αντίστοιχα ΔΕΑ.  Εφόσον υπάρχει συστηματική υπέρβαση των ΔΕΑ, πρέπει να διερευνούνται οι λόγοι της παρατηρούμενης υπέρβασης και να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα βελτιστοποίησης.

Οι εξετάσεις στις οποίες πρέπει να μετράται η δόση εξεταζομένων, καθώς και τα κατ’ ελάχιστον στοιχεία που πρέπει να καταγράφονται είναι :

Ακτινογραφικά συστήματα :

Εξετάσεις : Θώρακος OΠ, Θώρακα Πλάγια, ΟΜΣΣ ΠΟ, ΟΜΣΣ Πλάγια, Λεκάνης – ισχύων ΠΟ, Κρανίου ΠΟ, Κρανίου πλάγια, ΝΟΚ.

Περιγραφητής δόσης : Δόση δέρματος εισόδου (ESD)

Στοιχεία ακτινογράφησης για κάθε εξέταση : kVp, mAs, FSD, χρήση AEC, χρήση Grid, τύπος film

Mαστογράφοι :

Εξετάσεις : Κάθετη και Πλάγια

Περιγραφητής δόσης : Δόση δέρματος εισόδου (ESD)

Στοιχεία μαστογραφίας : kVp, mAs, FSD, χρήση AEC, xρήση Grid, τύπος film, τύπος ενισχυτικών πινακίδων

Ακτινοσκοπικά συστήματα :

Εξετάσεις : Στομάχου

Περιγραφητής δόσης : Ρυθμός Δόσης δέρματος εισόδου

Στοιχεία ακτινοσκόπησης :  τυπικός χρόνος εξέτασης, χρήση AEC, αριθμός ακτινογραφικών λήψεων (σειριογράφος)

Αξονικοί τομογράφοι :

Εξετάσεις : Κρανίο, Εγκέφαλος, Θώρακας, Ανω & Κάτω κοιλίας, ΑΜΣΣ, ΘΜΣΣ, ΟΜΣΣ, Ακουστικός πόρος.

Περιγραφητής δόσης : CTDIw

Στοιχεία αξονικής ανά είδος εξέτασης :  kVp, mAs, πάχος τομής, χρόνος σάρωσης, χρήση spiral – βήμα έλικας, βήμα κρεβατιιού, τεχνική επεξεργασίας εικόνας (πχ high resolution κλπ)

Συστήματα Επεμβατικής Ακτινολογίας :

Εξετάσεις : Στεφανιογραφία, αγγειοπλαστική (PTCA), αγγειογραφία, εγκεφάλου, αγγειογραφία πνεύμονα, τοποθέτηση βηματοδότη.

Περιγραφητής δόσης : DAP και ρυθμός Δόσης δέρματος εισόδου.

Στοιχεία ανά είδος εξέτασης : τυπικός χρόνος εξέτασης, χρήση AEC, μέτρα film (CINE)

##### ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε ακτινολογικό εργαστήριο έχει υποχρέωση να υποβάλλει σε ετήσια βάση τον αριθμό και το είδος των ακτινολογικών εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν.  Τα δεδομένα αυτά είναι απολύτως εμπιστευτικά και αποσκοπούν στην εκτίμηση της συλλογικής δόσης (της συνολικής ραδιολογικής επιβάρυνσης του πληθυσμού) σε εθνικό επίπεδο από τη χρήση των ακτινοβολιών στην διαγνωστική ακτινολογία.  Ο υπεύθυνος του εργαστηρίου πρέπει να μεριμνά για την καταγραφή και ταξινόμηση των εξετάσεων καθώς και για την έγκαιρη υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων στις Νομαρχίες και στην ΕΕΑΕ.

### ΥΠΟΜΝΗΜΑ για τον ΕΛΕΓΧΟ των ΘΩΡΑΚΙΣΕΩΝ

Η επάρκεια της ακτινοπροστασίας και των θωρακίσεων σε ένα ακτινολογικό εργαστήριο πρέπει να ελέγχεται και να αξιολογείται λαμβάνοντας υπόψη το φόρτο λειτουργίας του εργαστηρίου, τα όρια δόσεων για κάθε κατηγορία εργαζομένων και χώρων, τα περιοριστικά επίπεδα δόσεων (Dose Constraints) καθώς και τον Στιγμιαίο Ρυθμό Έκθεσης (Instantaneous Dose Rate).

Ο έλεγχος επάρκειας της ακτινοπροστασίας και των θωρακίσεων πρέπει να πραγματοποιείται με κατάλληλο (βλ προδιαγραφές παραπάνω) φορητό όργανο μέτρησης (Survey Meter) μετρώντας το ρυθμό έκθεσης/ δόσης.  Οι μετρήσεις πρέπει να διενεργούνται λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες του Survey Meter (κυρίως το χρόνο απόκρισής του) και τις δυνατότητες του ακτινολογικού συστήματος.

#### Αξιολόγηση βάσει των Ορίων Δόσης

Για συστήματα ακτινογράφησης – ακτινοσκόπησης – επεμβατικής ακτινολογίας και μαστογράφους :

Ο φόρτος εργασίας του εργαστηρίου εκφράζεται σε mA min / week.

Η μέτρηση της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας πραγματοποιείται για χρόνους έκθεσης τουλάχιστον 2 sec (ώστε να καλύπτεται η χρονική απόκριση του survey meter), παρουσία σκεδαστή από νερό (ή ισοδύναμο υλικό, πχ plexiglas κλπ) διαστάσεων τουλάχιστον 30cm x 30cm x 20 cm, με πεδίο ακτινοβόλησης 30 x 30 cm και με υψηλή τάση 100 kVp για συστήματα ακτινογράφησης, ακτινοσκόπησης και επεμβατικής ακτινολογίας και 35 kVp για μαστογράφους  Για την ελαχιστοποίηση της καταπόνησης ή την αποφυγή της καταστροφής της λυχνίας - κατά τις ακτινογραφικές λήψεις - πρέπει να χρησιμοποιούνται τα ελάχιστα mA και η μία έκθεση από την άλλη να απέχει χρονικά 1-2 min. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση της σχέσης:

Μετρούμενος ρυθμός (μSv/hr )

----------------------------------------  x  W (mA min /week) < Εβδομαδιαίο Όριο (μSv /week)

mA μέτρησης x 60 (min / hr)

Για αξονικούς τομογράφους :

Ο φόρτος εργασίας του εργαστηρίου εκφράζεται σε mAs / week.

Η μέτρηση σκαδαζόμενης ακτινοβολίας γίνεται για χρόνους έκθεσης τουλάχιστον 2 sec (ώστε να καλύπτεται η χρονική απόκριση του survey meter), με πάχος τομής 10 mm, με τα συνηθέστερα εφαρμοζόμενα mAs, 120 ή 130 kVp,  παρουσία σκεδαστή διαμέτρου τουλάχιστον 20cm. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τη σχέση:

Μετρούμενος ρυθμός (μSv/hr )

----------------------------------------  x  W (mAs /week)  < Εβδομαδιαίο Όριο (μSv /week)

mA μέτρησης / 3600 (sec / hr)

#### Αξιολόγηση βάσει των Στιγμιαίων Ρυθμών Δόσης (Instantaneous Dose Rate)

Σε κάθε ακτινολογικό σύστημα / θάλαμο, για λόγους βελτιστοποίησης της ακτινοπροστασίας, η αξιολόγηση των θωρακίσεων πρέπει να γίνεται – εκτός αυτής βάσει των θεσμοθετημένων ορίων – και βάσει του Στιγμιαίου Ρυθμού Δόσης (Instantaneous Dose Rate).  Οι στιγμιαίοι ρυθμοί έκθεσης στους γειτνιάζοντες με τον ακτινολογικό θάλαμο χώρους κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ακτινολογικού συστήματος και με συνθήκες ακτινοβόλησης όπως αναφέρθηκαν πριν, δε πρέπει να υπερβαίνουν :

| Σε χώρους χειριστηρίων ακτινογραφικών, ακτινοσκοπικών, μαστογράφων και ορθοπαντογράφων | 1 μSv/hr ανά 1 mA ρεύματος λυχνίας (*) |
| --- | --- |
| Σε χώρους χειριστηρίων αξονικού τομογράφου | 0,05 μSv/hr ανά 1 mA ρεύματος λυχνίας (*) |
| Σε χώρους χειριστηρίων επεμβατικής ακτινολογίας κατά τη λειτουργία CINE καταγραφής | 0,5 μSv/hr ανά 1 mA ρεύματος λυχνίας (*) |
| Σε χώρους κοινού πληθυσμού εντός του εργαστηρίου διπλά από θαλάμους ακτινολογικών, μαστογράφων και ορθοπαντογράφων | 0,1 μSv/hr ανά 1 mA ρεύματος λυχνίας (*) |
| Σε χώρους κοινού πληθυσμού εντός του εργαστηρίου διπλά από θαλάμους αξονικού τομογράφου | 0,01 μSv/hr ανά 1 mA ρεύματος λυχνίας (*) |
| Σε χώρους κοινού πληθυσμού εντός του εργαστηρίου διπλά από θαλάμους επεμβατικής ακτινολογίας κατά τη λειτουργία CINE | 0,05 μSv/hr ανά 1 mA ρεύματος λυχνίας (*) |
| Σε χώρους κοινού πληθυσμού εκτός του εργαστηρίου από χρήση ακτινολογικών, μαστογράφων και ορθοπαντογράφων | 0,02 μSv/hr ανά 1 mA ρεύματος λυχνίας (*) |
| Σε χώρους κοινού πληθυσμού εκτός του εργαστηρίου από χρήση αξονικού τομογράφου | 10-3 μSv/hr ανά 1 mA ρεύματος λυχνίας (*) |

(*)

- η αναγωγή στο 1 mA γίνεται με βάση τα mA στα οποία γίνεται η μέτρηση του ρυθμού δόσης για τον έλεγχο επάρκειας της θωράκισης

- Οι τιμές αυτές αναφέρονται σε χώρους πλήρους κατάληψης

- Ο συντελεστής κατάληψης χώρου υπολογίζεται κατά περίπτωση από τον υπεύθυνο ακτινοπροστασίας με βάση πραγματικά δεδομένα

- Τυχόν ασυνέχειες στη θωράκιση (πχ κλειδαρότρυπες, σχισμές περιμετρικά πορτών κλπ) αντιμετωπίζονται ξεχωριστά με γνώμονα την εξάλειψή τους.

- Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η αβεβαιότητα των μετρήσεων

Αν υπάρξει υπέρβαση των τιμών του Στιγμιαίου Ρυθμού Δόσης θα πρέπει να λαμβάνονται συμπληρωματικά μέτρα βελτίωσης των θωρακίσεων και των μέτρων ακτινοπροστασίας.

Τονίζεται ότι η αξιολόγηση της επάρκειας της θωράκισης με βάση το στιγμιαίο ρυθμό δόσης μπορεί  να είναι αυστηρότερη από αυτή με βάση των ορίων δόσης, αλλά ανταποκρίνεται καλύτερα στην υπάρχουσα κατάσταση των θωρακίσεων στα ακτινολογικά εργαστήρια ανά την Ελλάδα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όσον αφορά στη μελέτη και στον υπολογισμό των θωρακίσεων κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή ενός ακτινολογικού εργαστηρίου, θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία / μέθοδος με βάση τα θεσμοθετημένα ετήσια όρια. Τα υπολογισθέντα  (με το θεωρητικό αυτό τρόπο) πάχη θωράκισης είναι – συνήθως - επαρκή ώστε να επιτυγχάνονται οι παραπάνω (πειραματικά μετρήσιμες) τιμές στιγμιαίων ρυθμών δόσης, εφόσον η κατασκευή έχει γίνει σωστά χωρίς ασυνέχειες ή κακοτεχνίες.  Η ΕΕΑΕ θα εκδώσει  εγκύκλιο σχετική με τη μελέτη και τον υπολογισμό των θωρακίσεων.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

(ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΗΣ)

| ### ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ | ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΟΡΙΑ | ##### ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Εξαρτήματα ακτινοπροστασίας | Έλεγχος ύπαρξης εξαρτημάτων ακτινοπροστασίας κάθε τύπου | - | - | ΝΑΙ/ ΟΧΙ | Ετήσιος |
| Έλεγχος Σήμανσης | Έλεγχος ύπαρξης πινακίδων "περιοχής"-και ενημέρωσης εγκύων | - | - | ΝΑΙ/ ΟΧΙ | Καθημερινός |
| Έλεγχος Θωρακίσεων | Εποπτεία χώρων και μέτρηση των ρυθμών δόσης στους χώρους γύρω από τον ακτινολογικό θάλαμο | Κατάλληλος μετρητής ακτινοβολίας χώρου (Survey meter) Σκεδαστής διαστάσεων 30cm x 30 cm και ύψους 20cm από υλικό ισοδύναμο νερού | Μέτρηση του στιγμιαίου ρυθμού δόσης για: FFD=1m Τάση = 10010 kV Χρόνος = με το χρόνου απόκρισης του μετρητή | Με βάση τα θεσμοθετημένα όρια, το στιγμιαίο ρυθμό δόσης και το φόρτο εργασίας | ## Ετήσιος |
| Διαρροή κεφαλής λυχνίας | Έλεγχος για αυξημένους ρυθμούς δόσης γύρω από την ακτινολογική λυχνία | Κατάλληλος μετρητής ακτινοβολίας χώρου (Survey meter) film | Τάση =100kV Κλειστά διαφράγματα Σε συνθήκες ακτινοσκόπησης Film περιμετρικά του κελύφους | <1mSv/h στο 1m Για μέγιστα στοιχεία συνεχούς λειτουργίας | Ετήσιος |
| Κινήσεις μηχανικών μερών-κατάσταση καλωδίων | - | Οπτικός και ακουστικός έλεγχος | - | - | Ετήσιος |
| ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ |  |  |  |  |  |
| Μέγεθος εστίας | Ενεργό ή ισοδύναμο | Star pattern,, pinhole camera | Μέτρηση και των δύο μεγεθών (με βάση το manual των οργάνων μέτρησης) | 1.5 f (f:αρχικό μέγεθος εστίας) | Ετήσιος |
| Έλεγχος FFD | Μέτρηση FFD | Μετροταινία |  | Απόκλιση: 2cm | Ετήσιος |
| Ευθυγράμμιση και επικέντρωση δέσμης ακτίνων-Χ και φωτεινού πεδίου | Σύμπτωση των ορίων του φωτεινού πεδίου με το πεδίο ακτινοβολίας και του σταυρονήματος του φωτεινού πεδίου με το κέντρο του πεδίου ακτινοβολίας | Κασέτα με film και όργανο ελέγχου ευθυγράμμισης κατευθυντήρα | FFD=1m Στοιχεία : 50kV, 10mAs | Το άθροισμα της απόκλισης του οπτικά προσδιοριζόμενου πεδίου με το αντίστοιχο άκρο του πεδίου ακτίνων-Χ σε κάθε μία από τις κύριες διευθύνσεις να μην ξεπερνά το 3% της απόστασης από την εστία μέχρι το κέντρο του οπτικά προσδιοριζόμενου πεδίου. Το άθροισμα των αποκλίσεων στις δύο κάθετες διευθύνσεις να μην ξεπερνά το 4%. Η ευθυγράμμιση του σταυρονήματος του διαφράγματος της φωτεινής δέσμης με το κέντρο της δέσμης των ακτίνων-Χ δεν πρέπει να διαφέρει πάνω από ±1% του FFD. | ## Για εργαστήρια κατηγορίας ## Χ1: Ετήσιος Χ2 & Χ3: Τριμηνιαίος |
| Επικέντρωση δέσμης ακτίνων-Χ και κασέτας | - | Κασέτα με film και όργανο ελέγχου ευθυγράμμισης κατευθυντήρα | - | Όταν ο άξονας της δέσμης των ακτίνων-Χ είναι κάθετος στο επίπεδο του υποδοχέα εικόνας, το κέντρο του πεδίου των ακτίνων-Χ και το κέντρο του υποδοχέα εικόνας θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα εντός του 2% της απόστασης εστίας-υποδοχέα εικόνας | ## Για εργαστήρια κατηγορίας ## Χ1: Ετήσιος Χ2 & Χ3: Τριμηνιαίος |
| Καθετότητα της δέσμης ακτίνων-Χ με τον υποδοχέα εικόνας | - | Κασέτα με film και όργανο ελέγχου καθετότητας | - | Η γωνία μεταξύ του κεντρικού άξονα της δέσμης ακτίνων-Χ και του επιπέδου του υποδοχέα εικόνας δεν πρέπει να διαφέρει πάνω από 1.5º από τις 90º | ## Για εργαστήρια κατηγορίας ## Χ1: Ετήσιος Χ2 & Χ3: Τριμηνιαίος |
| Αυτόματα Διαφράγματα | Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των αυτόματων διαφραγμάτων | 2 κασέτες με φιλμ διαφορετικών διαστάσεων ή εναλλακτικά μέτρηση των διαστάσεων του φωτεινού πεδίου | Η μικρή κασέτα στο Bucky, η μεγαλύτερη κασέτα στην επιφάνεια της τράπεζας FFD=100cm Στοιχεία :50kV, 10mAs | Απόκλιση από οποιαδήποτε πλευρά < 2% της FFD | ## Για εργαστήρια κατηγορίας ## Χ1: Ετήσιος Χ2 & Χ3: Τριμηνιαίος |
| # Έλεγχος αντιδιαχυτικών διαφραγμάτων | - | Κατάλληλο ομοίωμα | Όπως στο manual ομοιώματος | Όπως στο manual ομοιώματος | ## Ετήσιος |
| Ολικό φίλτρο | Μέτρηση HVL για δεδομένη τάση. Εύρεση ολικού φίλτρου χρήσιμης δέσμης | Δοσίμετρο Φίλτρα Al 1100 διαφορετικών παχών | Τάση = 80kV | > 2.5mm Al | ## Ετήσιος |
| Ακρίβεια kVp | Απόκλιση της ένδειξης από την ονομαστική τιμή | kVp meter | Μέτρηση στα 50,70,90,110,130(*) kV για μία τιμή mA και στα 70kV για τρεις κλινικά εφαρμοζόμενες τιμές mA (*) εφόσον χρησιμοποιούνται κλινικά | < 10% της ονομαστικής τιμής των kVp | ## Για εργαστήρια κατηγορίας ## Χ1: Ετήσιος Χ2 & Χ3: Εξαμηνιαίος |
| Επαναληψιμότητα kVp | Απόκλιση από τη μέση τιμή (% SD) | kVp meter | Μέτρηση της τάσης στα 70 kVp, 5 φορές για τα ίδια mAs με απορύθμιση και επανακαθορισμό των στοιχείων | < 5% | ## Για εργαστήρια κατηγορίας ## Χ1: Ετήσιος Χ2 & Χ3: Εξαμηνιαίος |
| Ακρίβεια χρονομέτρου (Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα επιλογής χρόνου) | Απόκλιση της ένδειξης από την ονομαστική τιμή | Όργανο μέτρησης χρόνου έκθεσης | Για πέντε τιμές των συνηθέστερα εφαρμοζόμενων κλινικά χρόνων | Για χρόνους >100msec <10% Για χρόνους ≤ 100msec <20% | ## Για εργαστήρια κατηγορίας ## Χ1: Ετήσιος Χ2 & Χ3: Εξαμηνιαίος |
| Επαναληψιμότητα χρονομέτρου | Απόκλιση από τη μέση τιμή (% SD) | Όργανο μέτρησης χρόνου έκθεσης | ## 5 μετρήσεις για δύο κλινικά εφαρμοζόμενες τιμές χρόνου με απορύθμιση και επανακαθορισμό των στοιχείων | < 5% | ## Για εργαστήρια κατηγορίας ## Χ1: Ετήσιος Χ2 & Χ3: Εξαμηνιαίος |
| Παροχή Ακτινοβολίας | Μέτρηση της παροχής της ακτινολογικής λυχνίας | ## Κατάλληλο δοσίμετρο | Τάση = 80kVp Διάφορες τιμές mAs & FCD = 75 ή 100cm | 25μGy/mAs στα 100cm ή 44μGy/mAs στα 75cm | ## Για εργαστήρια κατηγορίας ## Χ1: Ετήσιος Χ2 & Χ3: Τριμηνιαίος |
| Γραμμικότητα παροχής ακτινοβολίας | Διακύμανση λόγω μεταβολών της ονομαστικής τιμής του ρεύματος | ## Κατάλληλο δοσίμετρο, Μέτροταινία | Ονομαστική τιμή 80kV, για 5 διαφορετικές τιμές mA | (maxR-minR)/(maxR+minR) <±15% | ## Για εργαστήρια κατηγορίας ## Χ1: Ετήσιος Χ2 & Χ3: Τριμηνιαίος |
| Γραμμικότητα παροχής ακτινοβολίας | Διακύμανση λόγω μεταβολών του γινομένου της ονομαστικής τιμής του ρεύματος και του χρόνου έκθεσης | Κατάλληλο δοσίμετρο, Μέτροταινία. | Ονομαστική τιμή 80kV, για 5 διαφορετικές τιμές mAs | <±20% | ## Για εργαστήρια κατηγορίας ## Χ1: Ετήσιος Χ2 & Χ3: Τριμηνιαίος |
| Επαναληψιμότητα παροχής ακτινοβολίας | Απόκλιση από τη μέση τιμή (% SD) | Κατάλληλο δοσίμετρο | Τουλάχιστον 5 λήψεις για Τάση = 80kV FCD = 75cm 50mAs με απορύθμιση και επανακαθορισμό των στοιχείων | <  5% | ## Για εργαστήρια κατηγορίας ## Χ1: Ετήσιος Χ2 & Χ3: Τριμηνιαίος |
| Επαναληψιμότητα AEC | Έλεγχος της επαναληψιμότητας των τιμών οπτικής πυκνότητας | ## Film Με κατάλληλο ομοίωμα από Al, Cu ή νερό ή εναλλακτικά με χρήση δοσιμέτρου | Λήψη film για 3 πάχη ομοιώματος 3 τιμές kV (60,80,100kVp) και για όλους τους θαλάμους Επίσης, για ένα πάχος ομοιώματος και μία τιμή kVp έλεγχος όλων των συνδυασμών των θαλάμων | Διαφορά μεταξύ των OD < 0.3 OD | ## Για εργαστήρια κατηγορίας ## Χ1: Ετήσιος Χ2 & Χ3: Τριμηνιαίος |

| # ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΗΣΗ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Απόσταση εστίας -εξεταζόμενου | Μέτρηση της απόστασης εστίας εξεταζόμενου | Μετροταινία ή κατάλληλο ομοίωμα | Οπτικός έλεγχος ή Μέθοδος μεγέθυνσης | 40cm | Ετήσιος |
| Διακόπτης dead-man | Σημειώνεται η περίπτωση απουσίας ή δυσλειτουργίας του διακόπτη dead-man | - | - | NAI/OXI | ## Καθημερινά (σε κάθε χρήση) |
| Χρονόμετρο ακτινοσκόπησης-ηχητικό σήμα | Ελέγχεται η ύπαρξη και η καλή λειτουργία του χρονομέτρου της ακτινοσκόπησης. | Οπτικός και ακουστικός έλεγχος Χρονόμετρο | - | Αυτόματη διακοπή της λειτουργίας στον καθορισμένο χρόνο. Ηχητικό σήμα 30sec πριν τη διακοπή της λειτουργίας | Ετήσιος |
| Τρίπτυχα | Σημειώνεται η περίπτωση απουσίας ή κακής κατάστασης των τριπτύχων | Οπτικός έλεγχος | - | - | Καθημερινά (σε κάθε χρήση) |
| Μέγιστος ρυθμός δόσης εισόδου στον ασθενή | Μέτρηση του μέγιστου ρυθμού δόσης δέρματος εισόδου κατά την ακτινοσκόπηση. | Δοσίμετρο Κατάλληλο ομοίωμα Φύλλο Pb πάχους 2mm Ομοίωμα νερού επιφάνειας 30cm x 30cm και ύψους 20cm | Επιλογή μέγιστων στοιχείων ακτινοσκόπησης Μέτρηση του ρυθμού απορροφούμενης δόσης στην επιφάνεια του ομοιώματος για όλα τα μεγέθη πεδίου και τις διάφορες επιλογές ακτινοσκόπησης | 50mGy/min για χειροκίνητη επιλογή στοιχείων 100mGy/min για AEC | ## Για εργαστήρια κατηγορίας ## Χ1: Ετήσιος Χ2 & Χ3: Τριμηνιαίος |
| Ρυθμός δόσης στον ενισχυτή εικόνας | Μέτρηση του ρυθμού δόσης στην είσοδο του ενισχυτή εικόνας κατά την ακτινοσκόπηση | Δοσίμετρο Κατάλληλο ομοίωμα, φύλλα Cu | - | <0.8μGy/sec | ## Για εργαστήρια κατηγορίας ## Χ1: Ετήσιος Χ2 & Χ3: Τριμηνιαίος |
| Χωρική διακριτική ικανότητα υψηλής αντίθεσης | Μέτρηση σε lp/mm της διακριτικής ικανότητας υψηλής αντίθεσης της ακτινοσκόπησης | Εξάρτημα ελέγχου υψηλής διακριτικής ικανότητας υψηλής αντίθεσης (High Contrast Resolution test pattern - bar pattern) | Αντιδιαχυτικό διάφραγμα εκτός δέσμης ή σε γωνία 45 μοιρών ως προς τις γραμμές του εξαρτήματος. Μέτρηση του μέγιστου αριθμού lp/mm Επανάληψη για όλες τις μεγεθύνσεις. | Ανάλογα με τις διαστάσεις του ενισχυτή εικόνας. Μέγ. ενισχ. lp/mm 23-25cm >0.8 15-18cm >1.0 10-13cm >1.3 | ## Για εργαστήρια κατηγορίας ## Χ1: Ετήσιος Χ2 & Χ3: Τριμηνιαίος |
| Διακριτική ικανότητα χαμηλής αντίθεσης | Μέτρηση της διακριτικής ικανότητας χαμηλής αντίθεσης της ακτινοσκόπησης | Εξάρτημα ελέγχου διακριτικής ικανότητας χαμηλής αντίθεσης (π.χ. Low Contrast Resolution test pattern 2% με 2 πλάκες Al, πάχους 2cm) | Παρουσία εντός της δέσμης αντιδιαχυτικού διαφράγματος, πλακών Al Παρατήρηση μεγέθους μικρότερης ευκρινούς οπής | Ανάλογα με τις διαστάσεις του ενισχυτή εικόνας. ## Μέγ. Ενισχ. Διάμ. Οπής 23-25cm <4mm 15-18cm <4mm 10-13cm <2mm ή εναλλακτικά η εκτιμώμενη αντίθεση στην TV υπό συνθήκες αυτομάτου ελέγχου της έκθεσης πρέπει να είναι <4%. | ## Για εργαστήρια κατηγορίας ## Χ1: Ετήσιος Χ2 & Χ3: Τριμηνιαίος |
| Ολικό φίλτρο | Μέτρηση HVL για δεδομένη τάση. Εύρεση ολικού φίλτρου χρήσιμης δέσμης | Δοσίμετρο Φίλτρα Al 1100 διαφορετικών παχών | Τάση = 80kV | >2,5 mm Al | Ετήσιος |
| Σχέση πεδίου ακτινοβολίας και δέκτη εικόνας | Έλεγχος του εμβαδού του πεδίου ακτινοβολίας σε σχέση με το ωφέλιμο εμβαδόν του ενισχυτή εικόνας | Film Κατάλληλο ομοίωμα |  | < 1,15 | Ετήσιος |
| Γεωμετρική παραμόρφωση | Μέτρηση της γεωμετρικής παραμόρφωσης της ακτινοσκοπική εικόνα | Συρμάτινο πλέγμα γνωστής πλευράς | Ελάχιστη απόσταση λυχνίας-εν. εικ. Παρατήρηση εικόνας πλέγματος Γ.π=(D(2)x7/D(14))x100 D(2)=Διαγώνιος εσωτερικού τετραγώνου D(14)=Διαγώνιος εξωτερικού τετραγώνου | D(2)/ D(14)% 1 5% | ## Για εργαστήρια κατηγορίας ## Χ1: Ετήσιος Χ2 & Χ3: Τριμηνιαίος |

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ

| # ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ | ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | ΑΠΟΔΕΚΤΑ ## ΟΡΙΑ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Εξαρτήματα ακτινοπροστασίας | Έλεγχος ύπαρξης εξαρτημάτων ακτινοπροστασίας κάθε τύπου | - | - | ΝΑΙ/ ΟΧΙ | Ετήσιος |
| Έλεγχος Σήμανσης | Έλεγχος ύπαρξης πινακίδων "περιοχής"- και ενημέρωσης εγκύων | - | - | ΝΑΙ/ ΟΧΙ | Ετήσιος |
| Έλεγχος Θωρακίσεων | Οπτικός έλεγχος και μέτρηση των ρυθμών δόσης στους χώρους γύρω από το θάλαμο του μαστογράφου | Κατάλληλος μετρητής ακτινοβολίας χώρου (Survey meter) Κατάλληλος σκεδαστής διαστάσεων 15cm x15cm x 7cm από Plexiglas ή άλλο υλικό ισοδύναμο του νερού | Μέτρηση του στιγμιαίου ρυθμού δόσης για: FSD=55cm Τάση = 35kV | Με βάση τα θεσμοθετημένα όρια, το στιγμιαίο ρυθμό δόσης και το φόρτο εργασίας | Ετήσιος |
| Διαρροή κεφαλής λυχνίας | Έλεγχος ρυθμών δόσης γύρω από την ακτινολογική λυχνία | Κατάλληλος μετρητής ακτινοβολίας χώρου (Survey meter) & film | Τάση =35kV Κλειστά διαφράγματα Συνθήκες α/σ Φιλμ περιμετρικά του κελύφους της λυχνίας | <1mSv/h στο 1m Για μέγιστα στοιχεία συνεχούς λειτουργίας | Ετήσιος |
| Απόσταση εστίας-φιλμ | Μέτρηση της απόστασης εστίας- φιλμ | ### Μετρητική ταινία | Οπτικά |  60cm | Ετήσιος |
| Ύπαρξη Πιέστρου | Έλεγχος ύπαρξης και κατάστασης πιέστρου | - | Οπτικά | - | Καθημερινά (σε κάθε χρήση) |
| Μέγεθος εστίας | Ενεργό ή ισοδύναμο | Star pattern,, pinhole camera ή slit camera | Με βάση το manual οργάνου |  0.5mm | Ετήσιος |
| Συντελεστής έκθεσης αντιδιαχυτικού διαφράγματος | - | Κατάλληλο δοσίμετρο |  | λόγος έκθεσης < 3 | Ετήσιος |
| Καθετότητα πεδίου | Έλεγχος της καθετότητας της δέσμης ακτινοβολίας | ## Film Κατάλληλο όργανο ελέγχου καθετότητας | FFD =60cm | - | Ετήσιος |
| Ομοιογένεια πεδίου ακτινοβολίας | Έλεγχος της ομοιογένειας του πεδίου ακτινοβολίας | film, densitometer κατάλληλος σκεδαστής | Το film παράλληλα στον άξονα της λυχνίας και σύμφωνα με τις προδιαγραφές | 10% στο κέντρο του πεδίου | Ετήσιος |
| Επέκταση πεδίου στο θωρακικό τοίχωμα | Έλεγχος για την αποφυγή της άσκοπης ακτινοβόλησης του θωρακικού τοιχώματος | ### Film | FFD =60cm | Απόκλιση του πεδίου ακτινοβολίας από τις διαστάσεις του film  5mm | Ετήσιος |
| HVL (Πάχος ημιεξασθένησης) | Υπολογισμός του HVL για δεδομένη τάση | #### Κατάλληλο δοσίμετρο Φίλτρα Al 1100 διαφόρων παχών | Τάση = 28kV | HVL 0.3mm Al (0.3mm ≤ Ολ. Φίλτ. ≤0.4mm) | #### Ετήσιος |
| Ακρίβεια kVp | Απόκλιση της ένδειξης από την ονομαστική τιμή | kVp meter | 25-35kV για κάθε επιλογή στοιχείων |  1kV της ονομαστικής τιμής | ## Για εργαστήρια κατηγορίας ## Χ1: Ετήσιος Χ2 & Χ3: Εξαμηνιαίος |
| Επαναληψιμότητα kVp | Απόκλιση από τη μέση τιμή (% SD) | kVp meter | Στα 28 kVp για σταθερά mAs Τουλάχιστον 5 λήψεις με απορύθμιση και επανακαθορισμό των στοιχείων |   2% σε όλο το εύρος kVp | ## Για εργαστήρια κατηγορίας ## Χ1: Ετήσιος Χ2 & Χ3: Εξαμηνιαίος |
| Μέγιστος χρόνος έκθεσης ανά μαστογραφία | Περιορισμός του χρόνου έκθεσης ανά μαστογραφία | ### Κατάλληλο όργανο Ομοίωμα | Φίλτρο Mo/Mo Τάση=28kV Μεγάλη εστία | Αποδεκτός χρόνος < 2 sec | #### Ετήσιος |
| Μέτρηση παροχής ακτινοβολίας | Μέτρηση της παροχής ακτινοβολίας του συστήματος | ### Κατάλληλο δοσίμετρο | Tάση=28 kVp Mo/Mo στον αέρα χωρίς πίεστρο, σε άξονα που τέμνει την τράπεζα στη μέση γραμμή και 4 cm από την πλευρά του θωρακικού τοιχώματος | >30μGy/sec στο 1m ή 70% της παροχής κατά την παραλαβή | ## Για εργαστήρια κατηγορίας ## Χ1: Ετήσιος Χ2 & Χ3: Τριμηνιαίος |
| Ρυθμός παροχής ακτινοβολίας (mGy/s) | - | Κατάλληλο δοσίμετρο | Tάση=28 kVp Mo/Mo στον αέρα χωρίς πίεστρο, σε άξονα που τέμνει την τράπεζα στη μέση γραμμή και 4 cm από την πλευρά του θωρακικού τοιχώματος | >7,5 mGy/s | ## Για εργαστήρια κατηγορίας ## Χ1: Ετήσιος Χ2 & Χ3: Τριμηνιαίος |
| Επαναληψιμότητα παροχής | Έλεγχος της επαναληψιμότητας της παροχής | #### Κατάλληλο δοσίμετρο | Τουλάχιστον 5 λήψεις στα 28kV με σταθερά mAs |   5% | ## Για εργαστήρια κατηγορίας ## Χ1: Ετήσιος Χ2 & Χ3: Τριμηνιαίος |
| Δόση εισόδου μαστού | Μέτρηση της δόσης εισόδου σε ομοίωμα μαστού, μέσου μεγέθους & σύστασης | Κατάλληλο δοσίμετρο & ομοίωμα (πάχους 4.5cm) | - | Αποδεκτή δόση < 12 mGy | ## Για εργαστήρια κατηγορίας ## Χ1: Ετήσιος Χ2 & Χ3: Τριμηνιαίος |
| Μέση δόση αδένα | Μέτρηση της μέσης δόσης αδένα (MED) με χρήση κατάλληλου ομοιώματος μαστού, μέσου μεγέθους & σύστασης | Κατάλληλο δοσίμετρο & ομοίωμα | Εφαρμογή κατάλληλων τροποποιητικών παραγόντων | < 2mGy | ## Για εργαστήρια κατηγορίας ## Χ1: Ετήσιος Χ2 & Χ3: Τριμηνιαίος |
| Δύναμη συμπίεσης πιέστρου | Μέτρηση της δύναμης συμπίεσης | Κατάλληλο όργανο (Δυναμόμετρο) | - | Μέγιστη εφαρμοζόμενη δύναμη: 130-200N (13 – 20Kg) | ## Για εργαστήρια κατηγορίας ## Χ1: Ετήσιος ### Χ2 & Χ3: Εξαμηνιαίος |
| ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (AEC) |  |  |  |  |  |
| Οπτική πυκνότητα στη θέση 0 | Μέτρηση της οπτικής πυκνότητας στη θέση 0 | Κατάλληλο ομοίωμα, film densitometer | Τάση:26 και 28kV Έκθεση για αμαύρωση 0 | 1.4 -1.8 (συμπερ/μένων base + fog) | ## Για εργαστήρια κατηγορίας ## Χ1: Ετήσιος ## Χ2 & Χ3: Τριμηνιαίος |
| Μεταβολή οπτικής πυκνότητας με το βήμα αμαύρωσης | Μεταβολή της οπτικής πυκνότητας με το βήμα αμαύρωσης | Κατάλληλο ομοίωμα film densitometer | Τάση:28kV Εκθέσεις για αμαυρώσεις: -2, -1, 0, 1, 2 | 0.10-0.20 ανά βήμα OD | ## Για εργαστήρια κατηγορίας ## Χ1: Ετήσιος ## Χ2 & Χ3: Τριμηνιαίος |
| Μεταβολή οπτικής πυκνότητας με το πάχος του ομοιώματος | Μεταβολή των τιμών οπτικής πυκνότητας με το πάχος του ομοιώματος | Πλάκες Plexiglas: 2, 4, 6 cm film densitometer | Τάση:28kV |  0.15 OD ανά cm plexiglas | ## Για εργαστήρια κατηγορίας ## Χ1: Ετήσιος ## Χ2 & Χ3: Τριμηνιαίος |
| Μεταβολή οπτικής πυκνότητας με τη μεταβολή των kV | Μεταβολή των τιμών οπτικής πυκνότητας με τα kV | Κατάλληλο ομοίωμα πάχους 4cm film densitometer | Τιμές υψηλής τάσης: 25, 27, 28, 30 kV |   20% ανά kV | ## Για εργαστήρια κατηγορίας ## Χ1: Εξαμηνιαίος ## Χ2 & Χ3: Τριμηνιαίος |
| ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚHΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ |  |  |  |  |  |
| Διακριτική ικανότητα υψηλής αντίθεσης & χαμηλής αντίθεσης | Έλεγχος της διακριτικής ικανότητας υψηλής & χαμηλής αντίθεσης του συστήματος | Κατάλληλο ομοίωμα με προσομοιώσεις: -μικρο-ασβεστοποιήσεων -ινώσεων -κύστεων | AEC ή συνήθη στοιχεία kV, mAs | Υψ. Διακ. Ικαν : > 12 lp/mm και στις δύο διευθύνσεις, Χαμ. Διακρ. Ικαν : for large details, <1.3% contrast for a 6 mm detail in a 45 mm thick PMMA phantom ή (*) Υψ.Διακ. Ικαν: >12lp/mm Χαμ. Διακρ. Ικαν: Κύστη διαμ<, 0.3mm Ινώσεις <0.7mm Μικρο-ασβες/σεις,<0.7mm (σε αντίθεση 2% και ανάλογα με τις προδιαγραφές του ομοιώματος) (*) Ανάλογα με το ομοίωμα | ## Για εργαστήρια κατηγορίας ## Χ1: Ετήσιος ## Χ2 & Χ3: Τριμηνιαίος |
| Σχετική ευαισθησία των χρησιμοποιούμενων κασετών |  |  |  | Tα mAs η τα mGy πρέπει να είναι < ± 5 % για όλες τις κασέτες. Η διακύμανση μεταξύ των OD < 0,20 | Για εργαστήρια κατηγορίας X1: Ετήσιος Χ2&Χ3: Εξαμηνιαίος |

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ

| # ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ | ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ |  | ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | ΑΠΟΔΕΚΤΑ ## ΟΡΙΑ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Εξαρτήματα ακτινοπροστασίας | Έλεγχος ύπαρξης εξαρτημάτων ακτινοπροστασίας κάθε τύπου |  | - | - | ΝΑΙ/ ΟΧΙ | Καθημερινός |
| Έλεγχος Σήμανσης | Έλεγχος ύπαρξης πινακίδων "περιοχής"- και ενημέρωσης εγκύων |  | - | - | ΝΑΙ/ ΟΧΙ | Καθημερινός |
| Έλεγχος Θωρακίσεων | Οπτικός έλεγχος και μέτρηση των ρυθμών δόσης στους χώρους γύρω από τον ακτινολογικό θάλαμο |  | Κατάλληλος μετρητής ακτινοβολίας χώρου (Survey meter) Κατάλληλος κυλινδρικός σκεδαστής διαμέτρου μέσου σώματος | έτρηση του στιγμιαίου ρυθμού δόσης για: Τοποθέτηση ομοιώματος στο κέντρο του gantry Τάση = 12010 kV Μέγιστο πάχος Χρόνος = με το χρόνο απόκρισης του μετρητή | Με βάση τα θεσμοθετημένα όρια, το στιγμιαίο ρυθμό δόσης και το φόρτο εργασίας | Με την εγκατάσταση του συστήματος και κάθε χρόνο |
| Διαρρέουσα ακτινοβολία | Μέτρηση περιμετρικά του gantry | Κατάλληλος μετρητής ακτινοβολίας χώρου (Survey meter) |  | Μέτρηση του ρυθμού δόσης ή της ολοκληρωτικής δόσης αριστερά, πάνω και δεξιά του gantry | - | Ετήσιος |
| Σκεδαζόμενη ακτινοβολία από ομοίωμα | Έλεγχος ρυθμών δόσης γύρω από το gantry για την προστασία ατόμου που βρίσκεται μέσα στον θάλαμο. Επιβεβαίωση ισοδοσιακών καμπυλών κατασκευαστή | #### Κατάλληλος μετρητής ακτινοβολίας χώρου (Survey meter) #### Ομοίωμα |  | Μέτρηση του στιγμιαίου ρυθμού δόσης για: ομοίωμα στο κέντρο του gantry απόσταση 1m και σε γωνίες -90º, -45º,0º,45º,90º γύρω από το gantry | - | #### Ετήσιος |
| Κινήσεις μηχανικών μερών | - | Οπτικός και ακουστικός έλεγχος |  | - | - | Σε κάθε χρήση |
| Σύμπτωση φωτεινού πεδίου με πεδίο ακτινοβολίας | Έλεγχος της σύμπτωσης του φωτεινού πεδίου ή laser με τη θέση τομής | ### Κατάλληλο κυλινδρικό ομοίωμα με σπείρωμα ή κατάλληλο film σε φωτοστεγανό κάλυμμα |  | Τομή ελάχιστου πάχους Σύγκριση με προσημειωμένες θέσεις φωτεινού πεδίου | <1mm | #### Τριμηνιαίος |
| Θόρυβος εικόνας | Υπολογισμός του θορύβου εικόνας Αξονικής τομογραφίας | Κατάλληλο κυλινδρικό ομοίωμα νερού |  | Ο θόρυβος δίνεται από την SD της μέσης τιμής του CT number σε ROI επιφάνειας 500mm^2 στο κέντρο και στην περιφέρεια του ομοιώματος ή εναλλακτικά πάχος τομής 10mm Μέτρηση CT number για 100 pixels στο κέντρο του ομοιώματος Θόρ. = CTwater/CTscale (CTscale=Ctwater-Ctair) | Στην κεντρική περιοχή ενδιαφέροντος (500mm^2) η SD να μην αποκλίνει > 20% από την βασική τιμή ή για την εναλλακτική διαδικασία 0,5% | #### Καθημερινός #### (Στην αρχή της ημέρας) |
| Χωρική Ομοιογένεια ΑΥΤ | Υπολογισμός της χωρικής ομοιογένειας ΑΥΤ | ### Κατάλληλο κυλινδρικό ομοίωμα νερού |  | Μέσος ΑΥΤ (ΜΕ1) για το 90% της επιφάνειας του ομοιώματος Μέτρηση ΑΥΤ για 8 αντιδιαμετρικές θέσεις σε κάθετους άξονες και υπολογισμός της μέσης τιμής (ΜΕ2) | ΜΕ1-ΜΕ25 | ### Μηνιαίος |
| Ακρίβεια και επαναληψιμότητα AYT | Έλεγχος της ακρίβειας και της επαναληψιμότητας των ΑΥΤ | Κατάλληλο κυλινδρικό ομοίωμα με περιοχές διαφορετικής σύστασης (νερό, αέρας) |  | Μέτρηση των ΑΥΤ σε περιοχές διαφορετικής σύστασης για τουλάχιστον 100 pixels | Για νερό:010HU αέρα:100030HU | ### Τριμηνιαίος |
| Διακριτική ικανότητα υψηλής αντίθεσης | Έλεγχος της διακριτικής ικανότητας υψηλής αντίθεσης του συστήματος | Κατάλληλο ομοίωμα με ακίδα (pin), ακμή (edge) ή εξάρτημα προσδιορισμού της διακριτικής ικανότητας |  | Προσδιορισμός της ελάχιστα διακρινόμενης δομής του εξαρτήματος Τεχνική HR πάχος τομής <2mm | <0.7 lp/mm ή Ελάχιστη διάμετρος διακρινόμενης ομάδας ράβδων: 0.6mm | ### Τριμηνιαίος |
| Διακριτική ικανότητα χαμηλής αντίθεσης | Έλεγχος της διακριτικής ικανότητας χαμηλής αντίθεσης του συστήματος | ### Κατάλληλο ομοίωμα με εξάρτημα ελέγχου της διακριτικής ικανότητας χαμηλής αντίθεσης |  | Προσδιορισμός της ελάχιστα διακρινόμενης δομής του εξαρτήματος | Ελάχιστη διάμετρος διακρινόμενης οπής: 4mm (σε contrast 2%) | #### Τριμηνιαίος |
| ## Πάχος τομής (irradiated slice thickness) | Έλεγχος της ακρίβειας των διαστάσεων των παχών τομής | ### Κατάλληλο ομοίωμα με δομή για μέτρηση πάχους τομής ή film |  | Μέτρηση όλων των διαθέσιμων παχών τομής | Απόκλιση: 0.5mm μέχρι 5mm 1.0mm για μεγαλύτερα πάχη | ### Τριμηνιαίος |
| Γραμμικότητα ΑΥΤ | Έλεγχος της γραμμικής μεταβολής των ΑΥΤ με τους γραμμικούς συντελεστές εξασθένησης | Κατάλληλο ομοίωμα με τρεις τουλάχιστον περιοχές διαφορετικής πυκνότητας, επιπρόσθετα του νερού και του αέρα |  | Μέτρηση των ΑΥΤ για τρεις τουλάχιστον περιοχές διαφορετικής σύστασης του ομοιώματος & πάχος τομής 10mm | r0.95 (Συντελεστής συσχετισμού ονομαστικής και μετρούμενης τιμής) | ### Τριμηνιαίος |
| Ακρίβεια μετρούμενων διαστάσεων | Έλεγχος της ακρίβειας μέτρησης διαστάσεων στις τομογραφικές εικόνες | Κατάλληλο ομοίωμα γνωστών διαστάσεων με δομές γνωστών διαστάσεων |  | Λήψη με τομή πάχους:10mm Μέτρηση διαστάσεων ομοιώματος, δομών | Απόκλιση 1mm | ### Ετήσιος |
| Ψευδοεικόνες | Έλεγχος για την ύπαρξη ψευδοεικόνων | ### Κατάλληλο ομοίωμα με δομές από υλικά υψηλού ατομικού αριθμού |  | Λήψη με τομή πάχους:10mm Έλεγχος της εικόνας για την ύπαρξη ψευδοεικόνων |  | Τριμηνιαίος |
| Απορροφούμενη δόση | Μέτρηση CTDIair ή CTDIw | Κατάλληλο δοσίμετρο-pencil shaped dosemeter Κατάλληλο ομοίωμα με οπές για την τοποθέτηση του δοσιμέτρου |  | Μέτρηση CTDI για όλα τα πρωτόκολλα εξετάσεων. | Εντός των Διαγνωστικών Επιπέδων Αναφοράς | ###### Τριμηνιαίος |

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

| # ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ | ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ |  |  | ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | ΑΠΟΔΕΚΤΑ ## ΟΡΙΑ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Εξαρτήματα ακτινοπροστασίας | Έλεγχος ύπαρξης εξαρτημάτων ακτινοπροστασίας κάθε τύπου |  |  | - | - | ΝΑΙ/ ΟΧΙ | Καθημερινός |  |
| Έλεγχος Σήμανσης | Έλεγχος ύπαρξης πινακίδων "περιοχής" και ενημέρωσης εγκύων |  |  | - | - | ΝΑΙ/ ΟΧΙ | Καθημερινός |  |
| Έλεγχος Θωρακίσεων | Οπτικός έλεγχος και μέτρηση των ρυθμών δόσης στους χώρους γύρω από το θάλαμο |  |  | Κατάλληλος μετρητής ακτινοβολίας χώρου (Survey meter) Σκεδαστής διαστάσεων 30cm x 30 cm και ύψους 20cm από υλικό ισοδύναμο νερού | Ακτινοσκοπικά: 100kVp ή σε λειτουργία Cine-spot film | Με βάση τα θεσμοθετημένα όρια, το στιγμιαίο ρυθμό δόσης και το φόρτο εργασίας | #### Ετήσιος |  |
| Ακτινοπροστατευτικά πετάσματα | Οπτικός έλεγχος πετασμάτων οροφής /εδάφους και μέτρηση των ρυθμών δόσης πίσω από αυτά |  |  | Κατάλληλος μετρητής ακτινοβολίας χώρου (Survey meter) Σκεδαστής διαστάσεων 30cm x 30 cm και ύψους 20cm από υλικό ισοδύναμο νερού | Ακτινοσκοπικά: 100kVp ή σε λειτουργία Cine-spot film | Με βάση τα θεσμοθετημένα όρια και το φόρτο εργασίας | #### Ετήσιος |  |
| Στους απαιτούμενους ελέγχους των συστημάτων επεμβατικής ακτινολογίας περιλαμβάνονται οι παρακάτω έλεγχοι οι οποίοι περιγράφονται στο πρωτόκολλο των απλών ακτινογραφικών /ακτινοσκοπικών συστημάτων: Διαρροή κεφαλής, HVL, διακόπτης dead-man, χρονόμετρο ακτινοσκόπησης-ηχητικό σήμα. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Έλεγχος αποστάσεων εστίας- ενισχ. εικόνας και τράπεζας – ενισχ. εικόνας |  | Μέτρηση των αποστάσεων εστίας- ενισχ. εικόνας και τράπεζας – ενισχ. εικόνας | Μετροταινία |  |  | Απόκλιση <2% των ονομαστικών τιμών |  | Τριμηνιαίος |
| Ρυθμός Δόσης Εισόδου Ενισχυτή Εικόνας & Έλεγχος AEC (βλ. Ελέγχους συστημάτων α/σ) |  | Μέτρηση του ρυθμού δόσης εισόδου στον ενισχυτή εικόνας | ### Ομοίωμα νερού ή ### Πλάκες Plexiglas ### Κατάλληλο δοσίμετρο |  | Μέτρηση για: -όλα τα μεγέθη Εν. Εικ. -διάφορα πάχη ομοιώματος -όλα τα Mode λειτουργίας -όλα τα zoom | Τυπικές τιμές: (25 cm Ε.Ε) 0.8 -1 μGy/sec |  | Τριμηνιαίος |
| Ρυθμός Δόσης εισόδου στον εξεταζόμενο |  | Μέτρηση του ρυθμού δόσης εισόδου στον εξεταζόμενο | #### Ομοίωμα νερού ή #### Πλάκες Plexiglas ### Δοσίμετρο |  | Μέτρηση για: -όλα τα μεγέθη Εν. Εικ. -διάφορα πάχη ομοιώματος -όλα τα Mode λειτουργίας -όλα τα zoom | <100mGy/min με χρήση AEC (εκτός του Mode HDR) |  | #### Τριμηνιαίος |
| Διακριτική ικανότητα υψηλής αντίθεσης |  | Έλεγχος της διακριτικής ικανότητας υψηλής αντίθεσης της ακτινοσκόπησης | Κατάλληλο ομοίωμα |  | Μέτρηση για: -όλα τα μεγέθη Εν. Εικ. -διάφορα πάχη ομοιώματος -όλα τα Mode λειτουργίας -όλα τα zoom | Διακ.ικαν. Ε.Ε. 1lp/mm 23-25 cm 1.4lp/mm 15-18 cm 0.8 lp/mm 30-35 cm |  | ### Τριμηνιαίος |
| ## Διακριτική ικανότητα χαμηλής αντίθεσης |  | Έλεγχος της διακριτικής ικανότητας χαμηλής αντίθεσης της ακτινοσκόπησης | ### Κατάλληλο ομοίωμα |  | Μέτρηση για: -όλα τα μεγέθη Εν. Εικ. -διάφορα πάχη ομοιώματος -όλα τα Mode λειτουργίας -όλα τα zoom | 3mm διάμετρος σε 2% contrast |  | ### Τριμηνιαίος |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CINE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ρυθμός Δόσης Εισόδου Ενισχυτή Εικόνας & Έλεγχος AEC (βλ. Ελέγχους συστημάτων α/σ) |  | Μέτρηση του ρυθμού δόσης εισόδου στον ενισχυτή εικόνας | ### Ομοίωμα νερού ή ### Πλάκες Plexiglas ### Κατάλληλο δοσίμετρο |  | Μέτρηση για: -όλα τα μεγέθη Εν. Εικ. -διάφορα πάχη ομοιώματος -όλα τα Mode λειτουργίας -όλα τα zoom | <0.2μGy/frame (23cm) <0.3μGy/frame (15cm) |  | Τριμηνιαίος |
| Ρυθμός Δόσης εισόδου στον εξεταζόμενο |  | Μέτρηση του ρυθμού δόσης εισόδου στον εξεταζόμενο | #### Ομοίωμα νερού ή #### Πλάκες Plexiglas ### Κατάλληλο δοσίμετρο |  | Μέτρηση για: -όλα τα μεγέθη Εν. Εικ. -διάφορα πάχη ομοιώματος -όλα τα Mode λειτουργίας -όλα τα zoom | <0.25mGy/frame για Ε.Ε. 23cm |  | #### Τριμηνιαίος |
| ΕΛΕΓΧΟΙ DAP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γραμμικότητα ενδείξεων με μεταβολή του πεδίου |  | Έλεγχος της γραμμικότητας των ενδείξεων του DAP με τη μεταβολή των διαστάσεων του πεδίου ακτινοβόλησης | - |  | Τουλάχιστον 5 διαστάσεις πεδίου & σταθερά kV,mAs | 5% |  | #### Εξαμηνιαίος |
| Γραμμικότητα ενδείξεων με μεταβολή των mAs |  | Έλεγχος της γραμμικότητας των ενδείξεων του DAP με τη μεταβολή των τιμών mAs | - |  | Τουλάχιστον 5 τιμές mAs & σταθερά kV, πεδίο | 5% |  | #### Εξαμηνιαίος |
| ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΘΕΣΗΣ (AEC) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cine καταγραφή |  | Έλεγχος του μέγιστου αριθμού frames κατά τη cine καταγραφή (όπου σταθερο-ποιείται η OD | - |  | Σταθερή οπτική πυκνότητα | <10 frame |  | #### Τριμηνιαίος |

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΠΑΝΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ

| # ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ | ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | ΑΠΟΔΕΚΤΑ ## ΟΡΙΑ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Οι έλεγχοι ακρίβειας & επαναληψιμότητας kVp, παροχής (*) , επαναληψιμότητας παροχής, HVL, και χρόνου έκθεσης είναι παρόμοιοι με τους βασικούς ελέγχους ποιότητας των συμβατικών ακτινογραφικών συστημάτων |  |  |  |  |  |
| Σύμπτωση του πεδίου ακτινοβολίας με τη σχισμή ευθυγράμμισης της ακτινολογικής κασέτας | Έλεγχος της σύμπτωσης του πεδίου ακτινοβολίας με τη σχισμή ευθυγράμμισης της ακτινολογικής κασέτας | film | - | - | Ετήσιος |
| Κίνηση /περιστροφή συστήματος λυχνίας-κασέτας | Έλεγχος και επιβεβαίωση της σωστής κίνησης /περιστροφής του συστήματος λυχνίας-κασέτας | - | - | - | Ετήσιος |
| Ποιότητα εικόνας | Έλεγχος της ποιότητας των λαμβανόμενων εικόνων | film | - | - | Ετήσιος |
| Μέγεθος πεδίου | Μέτρηση της διαμέτρου του πεδίου στο εξωτερικό άκρο του εφαρμογέα της δέσμης | Φιλμ και markers μολύβδου | - | ≤150x10 mm στο slot | Ετήσιος |
| Παροχή ακτινοβολίας | Μέτρηση της παροχής της ακτινοβολίας | Κατάλληλο δοσίμετρο | Τάση=50-70 kVp σε απόσταση 1 m από την εστία | 30-80 μGy/mAs | Ετήσιος |
| Απόσταση εστίας-δέρματος (FSD) | - | Μετροταινία | - | ≥30cm | Ετήσιος |

* Η παροχή στα πανοραμικά συστήματα μετρείται με DAP ή δοσίμετρο τύπου μολυβιού (pencil beam), ενώ για τα  κεφαλομετρικά συστήματα η διαδικασία μέτρησης της παροχής είναι παρόμοια με εκείνη των απλών ακτινογραφικών συστημάτων.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ  ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

| # ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ | ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | ΑΠΟΔΕΚΤΑ ## ΟΡΙΑ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Μέτρηση BMC και ΒΜD |  | Χρήση ομοιώματος της εταιρείας κατασκευής του οστεοπυκνομέτρου | Συνήθης πρακτική | Απόκλιση 0,5 % από ονομαστική τιμή του ομοιώματος | Καθημερικνά |
| Επαναληψιμότητα BMC και ΒΜD | Έλεγχος μεταβολής των τιμών BMC και ΒΜD | Χρήση ομοιώματος της εταιρείας κατασκευής του οστεοπυκνομέτρου | Συνήθης πρακτική | 0,5 % CV | Καθημερινά |
| Μεταβολή του BMC και BMD με πάχος ασθενούς |  | Χρήση ομοιώματος της εταιρείας κατασκευής του οστεοπυκνομέτρου και δεξαμενή νερού | Το ομοίωμα τοποθετείται σε διάφορα βάθη στο νερό : 2, 5, 10 ,20 εκ νερό | απόκλιση 1 % από ονομαστική τιμή του ομοιώματος | Ετήσια |
| Ρυθμοί Έκθεσης / Δόσης γύρω από το σύστημα | Έλεγχοι ακτινοπροστασίας προσωπικού και χώρων | Κατάλληλο όργανο Survey Meter | Συνήθης πρακτική | Στη θέση χειριστή & γειτνιάζοντες χώρους στα επίπεδα φυσικού υποστρώματος | Ετήσια |
| Επιδραση λειτουργίας άλλων (γειτνιαζόντων) ακτινολογικών συστημάτων | Αν η λειτουργία του DPX επηρεάζεται από τη χρήση άλλων ακτινολογικών συστημάτων που λειτουργούν σε παρακείμενους χώρους | Χρήση ομοιώματος της εταιρείας κατασκευής του οστεοπυκνομέτρου | Συνήθης πρακτική με παράλληλη ενεργοποίηση των άλλων (γειτνιαζόντων) ακτινολογικών συστημάτων | Μεταβολή τις τιμής BMC & BMD < 0,5 % | Ετήσια |

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ  ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΚΟΤΕΙΝΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ,  ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ

| # ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ | ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥ | ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ | ΑΠΟΔΕΚΤΑ ## ΟΡΙΑ | ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΚΑΣΕΤΕΣ |  |  |  |  |  |
| Κατάσταση και καθαριότητα ενισχυτικών πινακίδων και κασέτας | - | - | Έκθεση φιλμ σε οπτική πυκνότητα ~ 1 | Δεν πρέπει να είναι ορατό κανένα σημαντικό artefact | Τριμηνιαίος |
| Φωτοστεγανότητα κασέτας | - | Φιλμ μη προεκτεθειμένο | Η κασέτα με το φιλμ εκτείθεται δύο φορές επί 10 λεπτά (δηλ. και από τι ς δύο πλευρές) σε διαφανοσκόπιο φωτεινότητας τουλάχιστον 1000 cd/m^2 | Στο φιλμ δεν πρέπει να φαίνονται μαύρες γραμμές | Τριμηνιαίος |
| Επαφή φιλμ - ενισχυτικών πινακίδων | - | Μεταλλικό πλέγμα | Η κασέτα δεν πρέπει να προκαλεί περιοχές ορατών διαφορών πυκνότητας στην ακτινογραφία | - | Τριμηνιαίος |
| Σχετική ευαισθησία συνδυασμών ενισχυτικών πινακίδων - φιλμ ίδιας ταχύτητας | - | - | Παρόμοιες συνθήκες έκθεσης (δόση, τάση λυχνίας, φίλτρο,κλπ.) για όλους τους συνδυασμούς φιμ -οθόνης ίδιου τύπου | Διαφορά οπτικής πυκνότητας <0.3 | Τριμηνιαίος |
| ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΙΛΜ- ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΟΜΕ- ΤΡΙΑ |  |  |  |  |  |
| Base και ομίχλωση | - | Densitometer - Sensitometer | - | < 0,30 OD Mammography: < 0,20 OD | Εβδομαδιαία |
| Δείκτης ταχύτητας | - | Densitometer - Sensitometer | - | Απόκλιση από τη baseline value ±0.2 0D Mammography: ±10% | Εβδομαδιαία |
| Δείκτης αντίθεσης | - | Densitometer - Sensitometer | - | Απόκλιση από τη baseline value < 0.2 0D Mammography: average gradient > 2,8 | Εβδομαδιαία |
| ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ- ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟ |  |  |  |  |  |
| Φωτοσταγανότητα σκοτεινού θαλάμου | - | - | Δεν πρέπει να είναι ορατή καμία διαρροή φωτός μετά από 5λεπτη εξοικείωση των ματιών με όλα τα φώτα του σκοτεινού θαλάμου σβηστά | - | - |
| Φώτα Ασφαλείας | - | Φιλμ προεκτεθειμένο με οπτική πυκνότητα 1 | Έκθεση του φιλμ στο σκοτεινό θάλαμο επί 4 λεπτά με ανοιχτά τα φώτα ασφαλείας και φώτα από γύρω δωμάτια | Αύξηση της OD <0.10 σε σχέση με τμήμα του φιλμ που δεν εκτίθενται στο σκοτεινό θάλαμο |  |
| Λειτουργική κατάσταση εμφανιστηρίου | Έλεγχος καθαριότητας κάδων, κυλίνδρων. Έλεγχος συστήματος ανακύκλωσης υγρών |  | Οπτικός Έλεγχος |  | Εβδομαδιαία |
| Έλεγχος υγρών εμφάνισης στερέωσης | Ελέγχονται ως προς τη καθαρότητα και την οξείδωσή τους | Συνιστάται pH-μετρο | Οπτικός Έλεγχος & συνιστάται μέτρηση του pH | Σύμφωνα με τον κατασκευαστή των υγρών | Εβδομαδιαία |
| Έλεγχος θερμοκρασίας υγρών εμφάνισης στερέωσης |  | Θερμόμετρο |  | +/- 0,5 oC από τιμή κατασκευαστή εμφανιστηρίου | Εβδομαδιαία |
| Έλεγχος ταχύτητας εμφάνισης | Ελέγχεται ο χρόνος εμφάνισης του φιλμ | Ρ ολόι | Καταγράφεται ο χρόνος μεταξύ τοποθέτησης φιλμ στο εμφανιστήριο και εμφάνισής του. | Σύμφωνα με τον κατασκευαστή του εμφανιστηρίου | Εβδομαδιαία |

Επαναληψιμότητα : % SD τουλάχιστον 5 μετρήσεων σε ίδια τιμή kVp, msec, δόσης κλπ

2 Γραμμικότητα : απόκριση οργάνου σε διάφορες τιμές ρυθμού δόσης ή δόσης . Προσδιορίζεται από το R2 της σχέσης Μέτρηση = f (πραγματική δόσης ή ρυθμού δόσης)